# 恒奥德仪器教您如何校准电子天平

人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。

校准

关于电子天平的校正方法(使用前一定要仔细阅读说明书)，在检定(测试)中我们发现，对天平进行首次计量测试时误差较大，究其原因，相当一部分仪器，在较长的时间间隔内未进行校准，而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是，电子天平开机显示零点，不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准，只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否，还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长，位置移动，环境变化或为获得精确测量，天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的赛多利斯，瑞士产的梅特勒，上海产的"JA"等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略"校准"操作，造成较大称量误差。

下面以上海天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平进行外校准。方法：轻按CAL键当显示器出现CAL-时，即松手，显示器就出现CAL-100其中"100"为闪烁码，表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好"100g"校准砝码放上称盘，显示器即出现"----"等待状态，经较长时间后显示器出现100.000g，拿去校准砝码，显示器应出现0.000g，若出现不是为零，则再清零，再重复以上校准操作(注意：为了得到准确的校准结果最好重复以上校准操作步骤两次)。

以瑞士MettlerToledo AG系列电子天平为例说明如何进行天平内校准。方法如下：天平置零位，然后持续按住"CAL"键直到CAL int出现为止，下述情况将在校准时显示：天平置零、内部校准砝码装载完毕、天平重新检查零位、天平报告校准过程、天平报告校准完毕、天平自动回复到称重状态。

有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理，当秤盘加载时(注意不要超过称量范围)，电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置，使电磁力与被称物体的重力相平衡，只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的，不会因长期称重而影响电子天平的准确度。

分类

电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类：

1.超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g，其标尺分度值小于(最大)称量的10-6，如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。

2.微量天平:微量天平的称量一般在3至50g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。

3.半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。

4.常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。

5.分析天平:其实电子分析天平，是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。

6.精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。